基于FPGA的多光子符合计数模块

David Branning*a, Mark Beckb

aDept. of Physics, Trinity College, 300 Summit St., Hartford, CT 06106;  bDept. of Physics, Whitman College, Walla Walla WA, 99362

摘要

我们提出了一个用于量子光学实验的多通道符合计数模块。 该电路最多可以接收四个TTL脉冲输入并进行所有通道的符合计数，用户选择的符合时间窗口可精确到12ns。 该模块可以精确计数八组多通道符合，输入速率高达84 MHz。 由于其成本低，体积小，多个模块可以很容易地组合在一起，计算N个输入之间的任意M阶重合。

关键词: 符合计数，相关测量，多光子

1. 介绍

符合计数是在不同检测器上同时检测两个或更多个粒子。 这种技术在实验物理中被广泛使用，在量子光学中起着特别重要的作用。 光子的符合计数是探索和/或利用相关光源非经典特征的重要工具。 许多这样的实验只需要一组两次重合测量，而对于其他实验则需要计算多个检测器之间的多光子符合。1-3

从历史上看，最常见的符合计数方法是使用时间 - 幅度转换器（TAC），每个TAC都有给一对光子计数的能力。 多光子或多通道重合计数很快就会变得麻烦而昂贵，而最大的重合计数率受到每次启动/停止事件所需的转换时间的限制，一般为〜1μs。 近年来，针对这些问题的几种解决方案已经发展为特定的应用，包括量子信息处理，4-6 荧光测量，7-8 X-射线显微镜，9 和物理教育。10-11

在这篇文章里，我们会详细介绍一个新的多通道符合计数模块（CCM），可以使用现成的集成电路组件来构建成本低于600美元的符合计数模块（CCM）。 从多达四个TTL信号作为输入开始，CCM可以记录任意2,3或4组符合（或单个通道计数）的组合，并具有短至12 ns的重合窗口。 编程到现场可编程门阵列（FPGA）的八个板载寄存器可以计数用户定义的符合时间间隔为20μs到1s的符合。 计数数据通过USB接口传输到个人计算机，通过可自由使用的软件收集，集成，显示和存储到磁盘。12-13 可以从我们的网站免费下载本CCM的构建和操作资源，包括组装指南，操作手册和数据采集软件（用于LabVIEW或作为独立的可执行文件）。13

*david.branning@trincoll.edu; phone 1 860 297-4048

2. 设计

2.1 概述

框图如图1所示（整个电路的完整原理图可在线获得）。13

Fig. 1. CCM架构的框图。

输入A，B，C和D是由单光子计数模块（SPCM）构成的5伏TTL脉冲。 CCM的每个输入都具有50Ω或1kΩ的可选阻抗。 输入脉冲的持续时间缩短，然后扇出，形成图2中的八个重合逻辑电路的输入。八个输出通道被发送到BNC输出，并且还被发送到FPGA上的计数寄存器。 计数寄存器中的值被发送到先进先出（FIFO）缓冲区，在那里它们被捆绑发送到到由计算机通过USB接口读取的阵列中。 此外，FPGA的50 MHz主振荡器被分频以产生1 Hz至10 MHz的TTL时钟输出，可用于同步其他设备或自我测试CCM。

2.2 符合计数方法

下面显示了确定符合的基本方法。 输入信号A，B，C和D被发送到或门，然后被发送到四路与门的输入。 当且仅当所有四个输入同时为真时 - 也就是说，如果四个检测器脉冲同时到达门，与门的输出才为真。

Fig. 2. 四路与门与每个输入上的或门。 对于每个输入（A，B，C，D），一个开关将其中一个或输入连接到0或5 V，以便在与门电路中将输入包括在内（0 V）或排除在外（5 V）。

或门允许用户定义四个检测器信号的任意子集，以便重合计数。 每个或门的第二个输入端保持高电平或低电平，由用户通过开关选择。 当任何特定输入的开关为高电平时，该输入被有效地从符合逻辑中移除。 任何与其对应开关的输入都保持低电平，但仍然必须同时到达以使与门的输出为真。 以这种方式，与门的输出可以确定四个输入之间2,3或4倍符合合的任意组合，或者简单地提供任何一个输入的单通道输入速率（通过排除其他三个）。 有八个4输入与门，每一个的输出都送到一个在FPGA上实现的计数器的输入端。 每个计数器通过USB接口定期将记录的计数数量传送到PC，然后重置以继续计数。

2.3 脉冲整形

为了提高符合时间分辨率，每个探测器信号首先进入一个脉冲整形电路，该从商用SPCM获得的脉冲整形电路能减小通常20-50ns的脉冲宽度。11 脉冲整形电路的示意图如图3所示。脉冲整形通过使用相同输入信号的两个副本来完成。 一个副本是时间延迟，并相对于另一个副本倒置。 这两个副本都用作与门的输入。 与门的输出只会在延时期间变高。 时间延迟是通过发送信号通过附加的门，例如，一个输入保持高的与门就能实现延迟但不改变信号。

Fig. 3. 脉冲整形电路。 输入信号（顶行）及其延时反转副本被发送到与门的输入（右上角）。 拨动开关A和B与多路复用器（Mux）一起使用，以选择所有四个输入的整形脉冲的宽度，或旁路脉冲整形电路，使脉冲宽度保持不变。

这些操作允许用户通过调整两个开关（图3中的A和B）的位置来选择各种离散的缩短的脉冲宽度。 脉冲整形部分也可以被绕开，使得每个脉冲的整个宽度直接传递到逻辑部分。

2.4 TTL通道输出

除了发送到FPGA，每个4路与门的输出还连接到一个线路驱动器和一个BNC输出，提供TTL输出脉冲，可以监测或外部计数。 通过使用这些输出脉冲作为附加CCM的输入，可以监测任意数量的输入之间的符合。

2.5 10 MHz时钟输出

在一个BNC输出端提供一个TTL时钟信号，通过将FPGA的50 MHz振荡器分频为数十年内从 107 Hz到1 Hz的用户可选速率。 由于TTL时钟直接来自主50 MHz振荡器，所以它可以很方便地用于自检FPGA的计数操作：10 MHz的输出应该每秒精确地产生107 个计数，由于缺乏同步而没有错误。 10 MHz时钟输出也可用于同步其他电子脉冲发生器与CCM以用于测试目的，或同步实验中的其他数据采集设备。

3. 实施

3.1 F系列逻辑和FPGA硬件

图2和图3的电路使用F系列5V TTL逻辑门实现：这些逻辑门由熟悉的14-,16-或20-引脚DIP封装的与门，或门，反相器，多路复用器和线路缓冲器组成。 计数寄存器和USB功能由来自Future Technology Devices International（FTDI）的80引脚MORPH-IC模块提供，该模块包含Altera Acex 1K FPGA和带有FTDI FT2232D FIFO缓冲区的USB接口。

Fig. 4. 组装好的逻辑板。 BNC输入A，B，C和D位于左下方。 TTL输出1-8在最右边。 MORPH-IC模块就在这些的左边。

逻辑芯片和FPGA安装在定制的4层电路板上，如图4所示。这些电路板可以由各种在线供应商使用我们网站上免费提供的gerber文件制造。13

按钮控件

连接到或门的开关确定哪些符合计数是锁定按钮，带有嵌入的橙色（590 nm）LED。 开关是双刀双掷（DPDT），一个极用于控制逻辑，另一个用于控制LED。 当按下一个开关时，逻辑的中心极接地，LED点亮，表明相应的输入包含在4路AND逻辑中。

Fig. 5. 按钮接线。 当按钮为IN时，左中心极（端口5）将OR门的一个输入端接地。 这意味着在另一个或输入端的输入A被包括在符合电路中（见图2）。 为了表明这一点，通过使用右侧端口2和3将LED连接到+ 5V来点亮LED。一个510欧姆的电阻限制通过LED的电流。 当按钮为OUT时，LED不亮，OR门端口升至+5 V，从符合逻辑中移除输入A.

如图6所示，交换机以4x8的格子排列。四行对应于四个输入，八列对应八个计数器。 这样用户可以非常容易地设置（和观察）哪个计数器正在登记哪个重合。

Fig. 6. 一个组装的控制板。 按钮指示，对于每个输出通道1-8（从左到右），四个输入A-D（上到下）中的哪一个在重合电路中。 每个或门的+5 V或0 V控制信号（图2）通过连接在左侧的带状连接器发送到逻辑板（图4）。

最终结果

逻辑板（图4）和控制板（图6）用34导体带状电缆连接在一起，并安装在工程箱中，如图7所示。

Fig. 7. 最终CCM部件.

纸张标签也可作为钻孔和切割工程箱的指导模板，作为CCM装配指南的一部分。13

FPGA计数器操作

通过USB将预写和编译的VHDL程序闪存配置到FPGA上。该程序从FPGA中的单元创建八个（或六个）独立的计数寄存器，每个通道寄存器有16位（或20位）可用。存储在每个计数寄存器中的数字在来自4个“与”门的每个TTL脉冲的前沿增加。用户定义的计数时间（20μs到1 sec）过后，每个计数寄存器中的值被复制到一个存储寄存器，并且计数寄存器复位为零。当计数寄存器重新开始递增时，存储寄存器值被写入FIFO缓冲区。在将预定义数量的存储值写入缓冲区之后，通过USB将它们在块中传送到计算机RAM中的阵列。然后将该阵列中的计数值集合为用户定义的时间间隔，显示在计算机监视器上和/或存储到硬盘;这些任务以及VHDL程序的闪烁都是由一个免费的LabVIEW程序管理的。12

3.5 盲循环

将计数寄存器值传送到FPGA内的存储寄存器占用FPGA 50 MHz主振荡器的一个周期; 在这个0.2μs的时间间隔内，计数寄存器不能增加，因此对于任何新的TTL脉冲的到来都是“盲”的。 在每个计数时间间隔过去之后将发生一次这样的“盲循环” 因此，对于经过时间T，活动数据采集时间的真实持续时间是

Tactive =T⎡⎣1-R(50 MHz)⎤⎦ (1) 其中R是（用户选择的）数据采集速率。 R的可用值范围为1 Hz至50 kHz。

4. 性能

4.1 脉冲整形

图3中的脉冲整形电路用来自函数发生器的3V TTL信号进行测试。 对于此输入（通道A），缩短的脉冲的持续时间为7.5,9.0或11.5 ns（±0.5 ns），以半高全宽度测量，而“11”设置产生的信号比 输入脉冲。

Fig. 8. 在脉冲整形电路之前和之后的脉冲轮廓，用于A和B拨动开关的不同设置。

4.2 计数周期性脉冲

CCM使用TTL脉冲发生器进行测试，并且能够在高达37 MHz的固定频率下计数符合而没有损失。 为此，脉冲发生器使用CCM的10 MHz时钟输出对FPGA主振荡器进行锁相，并添加相位偏移以防止输入脉冲与盲循环重合。 在37 MHz以上，盲循环无法避免，计数寄存器中的总计数正好是R计数每秒。 在74 MHz以上，每秒恰好有2R的计数丢失。 总数保持稳定，高达84 MHz; 在这个输入速率以上，符合合会波动，并且最终在147MHz下降到零，因为连续脉冲在与门的上升/下降时间内重叠。

由于符合和单通道计数通过不同的逻辑门发送到FPGA，由于门的上升和下降时间的芯片间变化，它们可能在稍微不同的时间到达计数寄存器输入端。 对于与CCM同步的周期性脉冲串，可能会发现一些单通道计数在盲循环期间到达FPGA，而所有的符合计数都会避开它们。 这会导致奇怪的结果：比单信道事件计数更多的符合。 FPGA计数例程的这个伪迹不会影响在TTL输出端产生的单通道和一致性计数脉冲。 可以通过将脉冲序列相对于10MHz时钟信号进行相移来克服。

4.3 8通道符合

为了测试多个模块的可扩展性，来自发生器的锁相脉冲被复制出为八个副本，并被传送到两个独立的CCM的输入端。 来自每个CCM的4路符合TTL输出被馈送到第三CCM来进行符合计数，如图9所示。

Fig.9. 用来计算8通道符合的3个CCM的配置。

以这种方式，第三个CCM能够以高达30 MHz（扇出限制）的速率记录高达八个通道的符合计数，而没有损失。

4.4伪随机脉冲

CCM还用来自线性反馈移位寄存器（LFSR）的脉冲进行测试，该线性反馈移位寄存器（LFSR）产生可控平均速率高达10MHz的伪随机二进制TTL输出。 图10a显示了所有四个输入通道的CCM的单通道响应。 伪随机输入脉冲是用外部50MHz计数器独立计数的。观察到CCM精确计数输入脉冲，一直到LFSR的最大输出速率。

(

)

a

b

(

)

Fig. 10. (a) CCM中的平均单通道计数率相对于来自LFSR的平均输入脉率，在10秒间隔期间获得。 y = mx形式的最小二乘拟合（实线）产生m = 1.002±0.002。 （b）对于脉冲宽度设置00,01和10，作为x = RARB的函数，在CCM中针对通道A和B上的伪随机输入速率RA和RB的一致性率R AB。实线是拟合 的形式y =τcx2符合方程（2）. 在其他输入通道中观察到类似的结果。

符合时间是使用两对独立的LFSR在输入对上测量的。 对于在输入A和B中具有平均速率RA 和 RB 随机到达脉冲，符合率RAB由下式给出

(2)

其中τc是符合时间，等于脉冲持续时间τ的两倍减去足够重叠所需的一小部分。 14数据的单参数拟合如图10b（2）所示，对于跳变位置00,01和10产生τc = 12.033±0.006ns，14.56±0.02ns和20.38±0.09ns的值。

4.5 来自随机光子事件的脉冲的计数

使用两个SPCM和来自激光器的散射光（其应在两个检测器处产生独立的，随机的光子流）来测量符合时间，通过Eq.（2）产生τc= 12.140±0.007ns，14.133±0.008ns和21.47±0.014 ns。 由于输入脉冲高度和SPCM形状的差异，这些符合时间与LFSR测量的符合时间略有不同。

考虑到脉冲整形电路输出脉冲的持续时间，两种方法测得的τc值与我们预期的时间一致。 请注意，由于CCM元件中的芯片到芯片的变化，对于不同的探测器对之间的一致性，符合时间可能略有不同，但是对于固定的一对探测器，符合时间不随时间变化。

5. 总结

对于不需要单个光子检测的时间标记的应用，我们的CCM提供了一些有吸引力的功能。 它需要四个输入，并在八个计数通道上确定用户可选择的2,3或4通道重合（或单通道计数）。 CCM具有84 MHz的最高计数率，其符合分辨率精确到12 ns。 此外，几个CCM可以级联在一起，以计算N个输入之间的任意M阶重合。 由于其体积小，成本低，用户界面直观，CCM也非常适合本科物理实验室。

6. 致谢

我们感谢David Ahlgren，Sagar Bhandari，John Bower，Brandon Clary，Adam Katcher，Sarthak Khanal，Larry North， Steve Petkovsek，Young Ho Shin，Wayne Strange和Jared Zimmerman在设计，装配和测试方面提供帮助。这项工作由美国宇航局通过康涅狄格空间格兰特学院联盟支持。

REFERENCES

- J. Gea-Banacloche, “Optical Realizations of Quantum Teleportation,” Prog. Optics 46, 311-353 (2004).

- Kok, P., Munro, W. J., Ralph, T. C., Dowling,  J. P., Dowling, and Milburn, G. J., “Linear optical quantum computing with photonic qubits,” Rev. Mod. Phys 79, 135-174 (2007).

- Scarani, V., Bechmann-Pasquinucci, H., Cerf, N., Dusek, M., Lütkenhaus, N., and Peev, M., “The security of practical quantum key distribution,” Rev. Mod. Phys. 81, 1301-1350 (2009).

- Gaertner, S., Weinfurter, H., and Kurtsiefer, C., “Fast and compact multichannel photon coincidence unit for quantum information processing,” Rev. Sci. Instrum. 76, 123108 (2005).

- Stumner, A., “Coincidence Counter,” http://www.physics.utoronto.ca/~astummer/pub/mirror/Projects/index.html

- Polyakov, S., Migdall, A., Nam, S. W., “FPGA-based multicoincidence recipe and software,” (November 24 2009), http://www.nist.gov/pml/div684/grp03/multicoincidence.cfm

- Felekyan, S., Kuhnemuth, R., Kudryavtsev, V., Sandhagen, C., Becker, W., and Siedel, C. A. M., “Full correlation from picoseconds to seconds by time-resolved and time-correlated single photon detection,” Rev. Sci. Instrum. 76, 083104 (2005).

- Wahl, M., Rahn, H-J., Gregor, I., Erdmann, R., and Enderlein, J., “Dead-time optimized time-correlated photon counting instrument with synchronized, independent timing channels,” Rev. Sci. Instrum. 78, 033106 (2007).

- Acremann, Y., Chembrolu, V., Strachan, J.P., Tyliszczak, T., and Stohr, J., “Software defined photon counting system for time resolved x-ray experiments,” Rev. Sci. Instrum. 78, 014702 (2007).

- Dehlinger, D., and Mitchell, M. W., “Entangled photon apparatus for the undergraduate laboratory,” Am. J. Phys. 70, 898-901 (2002).

- Branning, D., Bhandari, S., and Beck, M., “Low-cost coincidence-counting electronics for undergraduate quantum optics,” Am. J. Phys 77, 667-670 (2009).

- Branning, D., Khanal, S., Shin, Y.H.,  Clary, B., and Beck, M., “Note: Scalable multiphoton coincidence-counting electronics,” Rev. Sci. Instrum. 82, 016102 (2011)

- Branning, D., http://www.trincoll.edu/~dbrannin/Coincidence%20Counting/CoincidenceHome.htm  [14] Eckart, C., and Shonka, “Accidental Coincidences in Counter Circuits,” Phys. Rev. 53, 752-756 (1938).